先声生物医药科技有限公司

氙光传递舱用户需求标准说明

目   录

一、目的	3

二、范围	3

三、术语及定义	4

四、法规及指南	4

五、用户需求标准	4

# 一、目的

本文件(URS)是对氙光传递舱供方提出的具体用户需求标准说明，以确保能够达到预期目的，并符合国家相关规范要求，满足质量检验需求。满足活体实验动物进入、仪器设备进入、实验样品进入动物房屏障系统进行全面消毒灭菌的需要；对实验动物的国际的规范化需求；为了杀菌（细菌、病毒、芽孢、核酸）等消毒灭菌，也是作为氙光传递舱选型、采购、招标及验收的依据，是开展后续相关验证工作的基础。

# 二、范围

本文件（URS）描述了设备的设计要求，包括：设备的使用目的、需求数量、工作环境、技术参数等，适用于公司所购买氙光传递舱的选型、采购、招标、验收、验证和维护等过程的需要。供方应将URS作为详细设计以及报价的基础。文件中“必需”条款，是供方设备必须达到的部分，供方不可用其它技术代替。“期望”条款，供方可采用不同的技术，尽可能符合需方的需求。此文件将作为设备标准的编制基础以进行竞争性招标。供方应该提供迄今为止被证实的标准技术，尤其是被证实的标准的设备和控制系统，供方必须指出他的标准与该用户需求标准的不符之处。URS中供方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行（强制性标准除外）。本用户需求将作为订购合同的附件形式递交给供方。

# 三、术语及定义

| Term术语 | Definition定义 |
| --- | --- |
| GMP | Good Manufacturing Practices 药品生产质量管理规范 |
| GLP | Good Laboratory Practices 良好的实验室操作规程 |
| AAALAC | Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International国际实验动物饲养管理评估与认证协会 |
| IACUC | Institutional Animal Care and Use Committee实验动物管理与使用委员会 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
| DQ | Design Qualification设计确认 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| ISO | International Standards Organization 国际标准组织 |
| FDA | Food and Drug Administration食品药品监督管理局 |

# 四、法规及指南

GB 19425-2010 实验动物 环境及设施；

GB 50447-2008 实验动物设施建筑技术规范；

消毒技术规范（2002年版）；

YY/T0734.1-2009 通用要求、术语定义和试验；

GB/T 191-2008 包装储运图示标志；

GB/T14710-2009 医用电气设备环境要求及试验方法；

JG/T382-2012 《传递窗》；

JG3050-1998 《中华人民共和国建筑工业行业标准》；

GB19517-2009《国家电气设备安全技术规范》；

GB3095-2012 《环境空气质量标准》。

# 五、用户需求标准

URS01：数量要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
|  | 本次拟购买1套氙光传递舱。 | 必需 |  |  |

URS02：能源要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
|  | 电源：220V±22V，电源频率：50Hz±1Hz。 | 必需 |  |  |
|  | 环境相对湿度：≦ 80%。 | 必需 |  |  |
|  | 温度：5-40℃。 | 必需 |  |  |

URS03：外观及材质要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
|  | 设备铭牌上要有清晰的名称、型号等信息。 | 必需 |  |  |
|  | 设备的旋钮、按键、开关等位置明显。 | 必需 |  |  |
|  | 设备外表应光洁平整，表面涂覆色泽均匀，不应有明显划伤、露底、裂纹、起泡等现象。 | 必需 |  |  |
|  | 设备表面应具备防静电、防腐蚀功能，并提供材质证明。 | 必需 |  |  |
|  | 设备长期使用过程中，设备内外不生锈。 | 必需 |  |  |
|  | 设备的设计、制造、材料、所有部件的供应以及配置必须基于并符合中国的相关规范的要求。 | 必需 |  |  |
|  | 设备外尺寸（面长*宽&进深*高）：1120*2400*2150mm。正面门安装在左侧 | 必需 |  |  |

URS04：主要技术参数

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| - 脉 | 脉冲氙光 | 必需 |  |  |
|  | 臭氧 | 必需 |  |  |
|  | 整机运行时应平稳可靠、无振动。 | 必需 |  |  |
|  | 噪音限制≦65dB。 | 期望 |  |  |
|  | 温湿度传感器、臭氧传感器、高效压差传感器。 | 期望 |  |  |
|  | IVC活性氧接驳口。 | 必需 |  |  |
|  | 舱体换气次数20次/h。 | 必需 |  |  |
|  | 自动臭氧清除装置 | 必需 |  |  |
| - 臭 | 臭氧危险警示系统。 | 必需 |  |  |

URS05：舱体要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
|  | 整体由顶板、底板及侧板等箱体现场拼接而成。 | 必需 |  |  |
|  | 拐角及焊缝为圆弧状，平滑，无焊渣。 | 必需 |  |  |
|  | 舱体内壁均有灯管环绕。 | 必需 |  |  |
|  | 舱体内胆耐热，表面平整光洁，反光性好。 | 必需 |  |  |
|  | 舱体前后均安装控制面板。 | 必需 |  |  |
|  | 墙体下端可直接连接地面或有坡道，方便推车进入。 | 必需 |  |  |
|  | 整体304不锈钢，内部316镜面不锈钢。 | 必需 |  |  |

URS06：密封门要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
|  | 手动密封双门。 | 必需 |  |  |
|  | 结构牢固，操作可靠。 | 必需 |  |  |
|  | 具有隔音隔热的效果。 | 必需 |  |  |
|  | 能够达到严格的密封。 | 必需 |  |  |
|  | 玻璃采用防紫外线玻璃。 | 必需 |  |  |
|  | 安装有紧急停止开关。 | 必需 |  |  |

URS07：消毒模式

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS07-1 | 脉冲氙光。 | 必需 |  |  |
| URS07-2 | 臭氧。 | 必需 |  |  |
| URS07-3 | 杀菌范围（细菌、病毒、芽孢、核酸） | 必需 |  |  |

URS08：控制系统

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS08-1 | 操作屏操作简便，控制简单，可显示工作时间。 | 必需 |  |  |
| URS08-2 | 开关门按键灵敏。 | 必需 |  |  |
| URS08-3 | 宜采用电子镇流器，有良好的性能。 | 必需 |  |  |

URS09：安全要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS09-1 | 使电源输入电压处于符合设备的范围之内稳定运行。 | 必需 |  |  |
| URS09-2 | 设备要有安全保护标识：在设备运转、操作、检修等过程中易造成高温烫伤、机械伤害、触电等伤害的部位需有警示标识。 | 必需 |  |  |
| URS09-3 | 恰当的故障检测和警报通知。 | 必需 |  |  |
| URS09-4 | 设备功能失调或者故障的情况下，配备必要的保护措施保证设备和数据仍然处于安全状态。 | 期望 |  |  |
| URS09-5 | 设备在任何状态下都要确保无损害人体情况的发生。 | 必需 |  |  |
| URS09-6 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角，防止伤害到操作人员。 | 必需 |  |  |
| URS09-7 | 设备需抗静电。 | 必需 |  |  |
| URS09-8 | 通电系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |  |  |
| URS09-9 | 设备运行工作期间应稳定可靠，无异常噪声。 | 必需 |  |  |
| URS09-10 | 提供第三方检测报告：设备氙光消毒杀菌检测报告、氙光对动物眼睛伤害技术报告 | 必需 |  |  |
| URS09-11 | 内里安装紧急开门按钮系统，防止安全事件 | 必需 |  |  |

URS10：清洁要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS10-1 | 设备内部不能有死角，以保证操作人员可以目检设备的所有工作部位。 | 期望 |  |  |
| URS10-2 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |  |  |

URS11：验证/确认要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS11-1 | 甲方要进行IQ、OQ、PQ的验证，需要配合提供相关资料。 | 必需 |  |  |
| URS11-2 | 供方要在需方对设备确认过程中提供支持。 | 必需 |  |  |
| URS11-3 | 提供设备的操作参数范围，并且其操作参数可控。 | 必需 |  |  |

URS12：培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS12-1 | 供方技术人员负责免费对需方操作人员和维护人员进行该设备相关知识的培训讲解，培训内容应至少包括以下内容： --- 设备的基本组成，各组成部分的新技术、设备结构原理、控制原理、设备性能； --- 设备主要部件的装配和拆卸； --- 设备内部结构的组成； --- 设备的具体操作； --- 设备的日常维护保养； --- 设备的故障分析方法与解决步骤； --- 设备使用过程中的注意事项； --- 报告格式的建立和调整； --- 工作站的使用与数据处理方法。 培训时间一般不少于1天，且培训至使需方人员熟练操作，掌握基本问题解决技能为止，培训效果得到需方人员认可并双方签字认同。 | 必需 |  |  |
| URS12-2 | 供方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的培训资料必须是中文书写。 | 必需 |  |  |
| URS12-3 | 设备生产厂商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（如为进口产品）。 | 必需 |  |  |

URS13：文件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS13-1 | 供方需提供以下文件： 供方提供企业的资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质证明复印件，加盖企业红色印章，且提供的资格、资质证明文件真实有效，并严格遵守有关法律法规和规定；近3年行业销售业绩（以营业执照为准）及以上同类项目业绩（以合同复印件为准，须加盖企业公章）；代理资质证明；产品销售授权书；交货时，供方应将用户手册、保修手册等单证交付给需方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。 | 必需 |  |  |
| URS13-2 | 合同要用中英两种文字写成，具有同等法律效力，两种文字解释发生冲突时，以中文释义为准。 | 期望 |  |  |
| URS13-3 | 供方提供的文件应为中英文纸质版和电子版本，电子版本可修改。 | 期望 |  |  |
| URS13-4 | 文件中列出设备的重量和长、宽、高。 | 必需 |  |  |
| URS13-5 | 文件中要包括安装图。 | 必需 |  |  |
| URS13-6 | 文件中必须说明装置散热情况。 | 必需 |  |  |
| URS13-7 | 文件中要详细描述整个系统结构。 | 必需 |  |  |
| URS13-8 | 在设计、制造、检测和运输的各个阶段，供方必须按照现行标准提供所需文件。 | 必需 |  |  |
| URS13-9 | 提供设备及其主要部件的合格证明性文件。 | 必需 |  |  |
| URS13-10 | 提供按照国家相关标准校验的设备证明。 | 必需 |  |  |
| URS13-11 | 软件安装CD/磁盘，有两个备份。 | 期望 |  |  |
| URS13-12 | 提供用于设备控制系统的软件恢复程序，以防计算机系统崩溃。 | 必需 |  |  |
| URS13-13 | 提供装货清单，随机附属配件清单，维修工具清单。提供两年易耗备品零件清单及价格表。 | 必需 |  |  |
| URS13-14 | 每个设备都要提供编码。 | 必需 |  |  |
| URS13-15 | 供方应提供一套完整纸质版设备技术资料，技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所做的简明图册，包括各操作单元的使用说明、维护保养说明等，以便于维护迅速辨识。 | 必需 |  |  |

URS14：包装/运输要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS14-1 | 设备要有合适的外包装，符合相应标准，外包装要有足够的强度能够满足运输和装卸要求，应适于长途运输，具有良好的防水、防潮湿、防磕碰、防震动、防锈、防野蛮装卸等保护措施，设备与外包装可靠固定。 | 必需 |  |  |
| URS14-2 | 供方应在每个包装箱上用不褪色的颜色标明货号、毛重、净重、尺寸及“小心轻放”、“此端向上”等标志. | 必需 |  |  |
| URS14-3 | 确保货物安全、按照合同要求的时间到达需方指定地点。 | 必需 |  |  |
| URS14-4 | 在运输过程中，整个货物的安全和防护工作由供方负责，由于包装、运输造成的任何损失，供方承担全部损失和费用。 | 必需 |  |  |
| URS14-5 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |  |  |

URS15：安装/验收要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
|  | 供方需提供安装及验收协议。 | 必需 |  |  |
|  | 供方负责搬运至安装地点，供方负责在需方现场搬运、安装、调试及验收。 | 必需 |  |  |
|  | 供方进入现场工作必须遵守需方工作规则。 | 必需 |  |  |
|  | 供方在收到需方开箱验收、安装通知48小时内到达需方现场。由双方授权代表进行现场开箱验收，开箱后发现有缺少、损坏等问题由供方负全责，双方现场签字确认。验收完毕出具开箱验收报告。 | 必需 |  |  |
|  | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |  |  |

URS16：对供方要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS16-1 | 资质要求：供方应为专业生产本设备的制造厂家或其授权的代理商，具有良好的商业信誉和财务状况，需提供2021—2022年度经事务所审计、盖章的财务报表（并加盖公司公章），并能独立承担民事责任。未尽事宜，遵照国家相关规定执行。 | 必需 |  |  |
| URS16-2 | 供方应按照本URS要求提供资料，若有任何问题应于合约订定前通知需方，并在合约上说明，否则URS中各项资料均为设备到货验收时提供。 | 必需 |  |  |
| URS16-3 | 供方在报价中将所有需要需方提供的辅助设施（如：水、电、试剂等）列举清楚。 | 必需 |  |  |
| URS16-4 | 设备的包装、运输、装车、安装、调试、验收、技术指导、供方人员食宿、培训、咨询、服务、保险、检测以及各种技术支持和售后服务等一切费用（设备安装基础设施的水、电、气等除外）由供方承担。 | 必需 |  |  |
| URS16-5 | 确因设备质量问题无法满足检验正常需要，需方有权退货，由此产生的一切费用（包括误工费、往返运输费等）由供方承担。 | 必需 |  |  |

URS17：售后服务要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS17-1 | 本设备保修期限1年，有效日为安装调试完成验收日起，保修期内供方负责免费一切维修。 | 必需 |  |  |
| URS17-2 | 如因设备故障导致停止检验时，需要延长保修期限。同时故障零件供方需无条件负责免费更换。 | 必需 |  |  |
| URS17-3 | 如定货期内任何配件标准变化，供方应该通知需方。 | 必需 |  |  |
| URS17-4 | 设备在维修保养期内，连续满负荷运行条件下，应没有任何故障，始终符合出厂验收标准。 | 必需 |  |  |
| URS17-5 | 供方应该提供建议性预防维护位置、时间表、设备状态和指南。 | 必需 |  |  |
| URS17-6 | 供方应在接到故障电话或Email2小时内响应用户要求，24小时内派技术人员上门现场维护，并在24小时内排除故障修复使用（如需设备相关零件应少于7天送到公司）。在上述时间内，无法排除故障的，供方应负责包换或包退，并积极采取其他补救措施。上述修理、调换或退货的实际费用，以及需方的各种损失由供方承担。 | 必需 |  |  |

URS18：配件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Yes | No |
| URS18-1 | 维修工具箱。 | 必需 |  |  |
| URS18-2 | 其它： | 期望 |  |  |